| 放疗体位固定托架参数响应表 |  |
| --- | --- |
| 1、用途：用于头部、头颈肩部、颈胸部、盆腔、乳腺等部位在放射治疗过程中的体位固定和定位，和现有体膜匹配使用，可在CT模拟定位机和直线加速器间切换使用。（定位机型号：BrillianceCTBigBore品牌：飞利浦；加速器型号：linearAcceleratorTrilogy 品牌：瓦里安） | 偏离响应情况 |
| 2、材质：碳纤维，承重≥150kg，射线透过率：6MV≥98%。 |  |
| 3、规格：长度1380mm，宽度610mm、530mm，厚度20mm（误差：±5mm)。 |  |
| 4、结构：头枕与调节板一体，2个档位调节；不同角度及高度的高精度头枕≥6个。 |  |
| 5、头部镂空，直接用于头部适形放疗。 |  |
| 6、头顶有握杆，外表防滑，有高度位置刻度指示。 |  |
| 7、适用S型面膜、S型头肩膜、美式两边条体膜、美式颈胸膜等定位膜，颈胸膜膜片固定范围包括鼻尖以上至剑突以下。 |  |
| 8、体部可采用美式两边条体膜固定，固定宽度有4挡调节；头脚方向2挡调节，能固定肩颈部位或腹部盆腔部位。 |  |
| 9、配有可拆卸腹膜分腿器，摆位扣膜过程不受大腿内侧阻挡。 |  |
| 10、可配预埋件真空袋固定。 |  |
| 11、体板底部有上下两组固定卡条槽，搭配固定架适配条使用。 |  |
| 12、具有适配举臂支架的连接接口，将举臂支架连接为一体，并可拓展仰卧位乳腺、俯卧盆腔、俯卧乳腺、压腹/压腿弓形尺等功能模块。 |  |
| 13、体板两侧有刻度线尺，长度1000mm。 |  |
| 14、固定膜的滑轨装置采用下沉式结构。 |  |
| 15、碳板生物相容性细胞毒性测试符合国家标准：GB/T16886.5-2017。 |  |
| 16、材料蠕变：230/50%RH，饱和值：≤0.1%；各向异性0-900，≤0.5%。 |  |
| 17、一次成型生产工艺，抗压强度≥70MPa，射线均匀性误差≤0.5%。 |  |
| 18、体架治疗区域密度：0.3g/cm³，机械精度公差符合GB/T1804-2000。 |  |
| 19、配置：1碳纤维底板1块；2可调位头枕1套；3刻度握杆2根；4裆部固定组件1套；5举臂支架1套。（两套体架匹配1套举臂支架） |  |
| 公司全称（公章）： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 我公司承诺以上参数及要求完全响应，真实有效，否则愿承担法律责任。 |  |