	滦州市人民医院电子支气管镜维修报价表

	1、电子支气管镜，厂家：富士，型号：EB-580S。
2、故障现象：CCD棱镜脱胶；C套盖帽破损；插入管磨损、脱皮、锥形套处严重漏水；钳子管磨损、不顺畅；蛇骨、钢丝、螺旋管磨损；导光管老化、有裂纹；EVE管老化、有裂纹；按键失灵。
3、需求：根据故障现象更换所需配件，初步判断需更换：CCD、光束、插入管、钳子管、蛇骨、钢丝、螺旋管、导光管、EVE 管、按键组件，橡皮等。30日内完成维修，保修1年。
4、合同履行期限：合同签订之日起30日内。

5、预算金额58000元，最高限价58000元。

	供应商（公章）
	联系人
	联系电话
	单位地址

	
	
	
	

	项目名称
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	保修时间

	电子支气管镜维修
	1
	
	
	


